中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

2026年涂装线VOCs在线监测运维项目

招

标

书

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

2025年11月

目   录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标文件编制	- 8 -

第三章  技术协议书	- 19 -

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：2026年涂装线及补漆线VOCs在线监测设备运维项目

二、招标内容

| 序号 | 项目名称 | 名称 | 数量 （台） | 安装时间 | 设备型号 | 设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装线及补漆线VOCs在线监测设备运维项目 | VOCs在线监测设备 年度运维 | 2 | 2020年 | HV-3060 | 山东海慧 |
|  |  |  | 1 | 2021年 | GCOM-3000 | 杭州泽天 |

三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

1. 发标时间： 2025年11月28日

方式：招标人在上述时间范围内，在特定网站发布本项目招标公告及招标文件电子版。招标人不对投标人能否通过相关网站正确或及时获取招标文件负责。

凡有意参加投标者，请于2025年12月10日下午17:00前（超出时间视为未报名成功），按照1.1-1.4顺序及所列项相关资料的原件扫描件加盖公章后（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱wangzekai@sinotruk.com并电话联系工作人员查收（张卫波；联系方式：15253846000），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目报名资料。

同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

1.1投标人报名表；

1.2营业执照副本；

1.3资质证书：在有效期之内的，经营范围符合本次招标方所需招标资质要求。

1.4信用中国截图（报名日期前5日内“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）；

本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

2. 投标报名截止时间：2025年12月8日下午17点前，逾期不受理。

3.答疑时间：截止至2025年12月8日下午17点前，逾期不受理。

答疑方式：现场（或电话）答疑。

联系人：杨富涛  联系电话:15005481753

4.开标时间：2025年12月10日上午9时

5.开标地点：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司（山东省泰安市高新区中天门大街266号）301会议室（暂定，如有变动以通知为准）。

6.开标现场资质审验。

需提交的材料要求：详见本招标书“第二章 招标人须知”之“二、投标响应文件”之“1.⑴ 资质文件”所列示条目及要求。

7. 评标：

需提供的材料：

（1）开标一览表；

（2）标书；

（3）有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件或加盖公章的复印件；

（4）投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件；

说明：投标人需按本招标书之“第三章 投标文件编制”之相关要求对上述投标文件进行编制密封，并于评标开始时向评标工作小组当面提交。

8.联 系 人：

商务联系人：张卫波  联系电话:15253846000

技术联系人：杨富涛  联系电话:15005481753

电子邮箱：wangzekai@sinotruk.com

地址：泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号

- 投标保证金

- 投标保证金的形式：电汇

投标保证金的金额：人民币 2000元

保证金截止时间：2025年12月8日下午17点前

公司名称:中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

纳税人识别号:91370900166414879F

地址电话:山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号0538-8933928

开户行及账号:交通银行股份有限公司

泰安分行379006111018000061904

注：投标保证金需从投标单位基本账户转出。

供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。

注：无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标方提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，并取消该投标人的中标资格，该投标人2年内不得参与招标方类似产品的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标方最迟在确定中标方后次月月底前无息退还投标保证金本金。

六、投标须知

1.合格投标人：

1、投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

2、公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；注册资金不少于100万元；经营范围满足招标项目需求；

3、投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及（或）复印件（加盖公章）；

4、投标人近一年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

5、具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

6、投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

7、投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

8、投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

9、投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

10、投标人必须具有一年以上运维经验且在泰安市有相关运维业务（提供相关业务合同证明）；在泰安市内有实验室或办公驻点，系统故障或数据异常等非正常情况发生后，运维人员能够在 1 小时内响应并到达现场进行处理；

12、投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

13、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

14、投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

2.投标文件格式

2.1资质文件（投标文件商务部分体现）：

2.1.1	法定代表人身份证明

2.1.2	法人授权委托书及身份证复印件；

2.1.3	营业执照副本复印件；

2.1.5	证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：2024年1月1日至今类似项目业绩（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

2.1.6	投标单位可参与本项目的所有运维人员的资格证书复印件。

2.2 技术部分：

2.2.1	技术规格偏离表；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

2.2.2	备品备件工具材料明细表；

2.2.3	设备技术性能、参数的描述；证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3）投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.2.4  技术标书中严禁出现与投标报价有关的内容

2.2.5综合说明；

2.3 标书（独立封装在一个档案袋，一正一副）：

2.3.1	投标函；

2.3.2	开标一览表；

2.3.3	商务条款偏离表，详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式填写。

- 2.4 所有投标文件需进行正规封装、胶装，不接受活页、散装等方式的投标文资料。

所有投标文件需进行正规封装、胶装，不接受活页、散装等方式的投标文资料。

3.报价：

⑴本次招标为公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

详见本招标书之“第二章 投标文件编制”之“三、投标文件格式要求”之“格式3”。

⑵所有报价货币单位为：元（人民币，未税）；税率；价税合计金额：元（人民币）；

- 付款方式：电汇，发票挂账次月付款。

- 5.技术规范及服务

⑴投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

⑵投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

其余未尽事宜，均按合同约定。

本次招标最终解释权归中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司所有。

7.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

七、投标、开标、评标

1.资格审核：

⑴审核依据：“第二章  投标人须知”中以下条款中的要求

①“一、合格投标人”；

②“二、投标响应文件要求”之“1.⑴资质文件”；

⑵审核方法：

由招标人组织评标专家成立资质审核小组进行现场审核。资格审核中所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。通知未进入商务评标资格的投标人离场，商务投标书不可带走。

2.评标：

评标方法：资质标审核→唱标→商务标评审。选取合理最低价者中标。

由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员组成的评标工作小组负责，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评审要素中的具体项目进行综合评审。

⑴评标方式：

①商务标：公开唱标→商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，先由专家组综合评审推荐多家候选中标人，再由采购人员与专家组共同对候选中标人进行评/议标，最终确定推荐中标人。本着公平、公正、公开的原则，选择合理最低价者确定中标人，对未中标方不做任何解释。

2.4中标人确定：合理最低价中标。

本项目产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或否变更意向中标人。

拟投标单位投标前请按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。

本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，选择合理最低价者确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

| 评审要素 | 具体项目 | 评分依据 | 商务满分 (100分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 投标报价 （100分） | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价； 2.商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分； 3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 | 100 |

八、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后2个工作日内）到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。

九、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑺以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑻中标人不按规定签订合同；

⑼被其他投标人举报、检举，并经查实属实的；

⑽法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

⑶评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

⑷因重大变故，采购任务取消的。

⑸招标人认为其他应终止招标的情形。

十一、技术要求

见本招标文件“第三章 技术协议书”，附后。

第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

⑴文件名称（商务标或技术标或资质文件）

⑵项目名称

⑶投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话

2.请投标人将2份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表、项目名称、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

3.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于20XX年X月X日上午X时之前不准启封”字样。

4.如果投标人未按上述要求对投

标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

三、投标文件格式要求

格式1

项目名称：2026年涂装线及补漆线VOCs在线监测设备运维项目

一、投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书（正本1份和副本1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供的投标总价（含税金额）                 ，

即（中文文字描述）                                      。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

格式2

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年     月    日

经营期限：

姓名：           性别：       年龄：        职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

格式3

三、授权委托书

本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权代表身份证明。

| 法定代表人身份证复印件（正反面） | 授权委托人身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

年     月    日

格式4

四、诚信承诺书

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 ：

我公司                    （供应商名称）已详细阅读了                  谈判文件，自愿参加本次招标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向招标人、招标代理机构、评标委员会成员等及其他参与招标活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰采购秩序。

四、若中标后，将按照规定及时与招标人签订采购合同，不与招标人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1～3年内禁止参与重汽五岳采购活动等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年    月      日

格式5

# 五、项目主要实施人员技术资格一览表

项目名称：

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：将以上人员的相关证书复印件制作于响应文件中

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

格式6

项目名称：2026年涂装线及补漆线VOCs在线监测设备运维项目

日期：  年   月   日

# 开标一览表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） 小写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） |
| 响应时间 | 紧急维修项目在接通知后 小时内抵达现场进行维修。 |

备注：报价为三台设备运维总价。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

格式7

# 商务部分差异表

| 序号 | 商务部分 条目号 | 商务要求 | 报价文件响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：如无差异，则填“无” 。如果报价文件与询价文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管报价人是否在报价文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除报价人已经承诺响应询价文件要求的责任。

格式8

# 技术部分差异表

| 序号 | 技术部分 条目号 | 技术要求 | 报价文件响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：如无差异，则填“无” 。如果报价文件与询价文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管报价人是否在报价文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除报价人已经承诺响应询价文件要求的责任。

格式9

涉及本项目的备品备件工具材料明细表格式自拟

格式10

业绩部分及其他投标方认为需要提交的证明材料格式自拟

第三章  技术协议书

一、项目名称

- 2026年涂装线及补漆线VOCs在线监测设备运维项目

- 维修内容

| 序号 | 设备名称 | 点位 | 厂家规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs在线监测系统 | 西08废气排口 | 山东海慧：HV-3060 | 1台 |
| 2 |  | 东09废气排口 | 山东海慧：HV-3060 | 1台 |
| 3 |  | 07废气排口 | 杭州泽天:GCOM-3000 | 1台 |

三、运维标准及服务期限

3.1标准化要求

投标人应针对在线监测设施运维建立专业的工作流程和管理标准，并将其用于指导运维人员的日常操作，满足《山东省固定污染源自动监控管理办法》等相关法律、法规、国家及地方环保要求，主要支持文件如下：

| DB37/2801.5/2017 | 《挥发性有机物排放标准 第五部分：表面涂装行业》 |
| --- | --- |
| HJ75-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》 |
| HJ76-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| HJ38-2017 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 |
| HJ1013-2018 | 《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| T/CAEPI 11-2017 | 《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》 |
| HJ 477 | 《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》 |
| DB37/T 4011—2020 | 《固定污染源烟气在线监测系统运行维护技术规范》 |
| HJ/T 352-2007 | 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》 |
| HJ 212-2017 | 《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 |
| 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号） |  |
| 国家、省市及当地环保部门新发布的技术标准和规范。 |  |

3.2运维服务期限

运维服务期限均为2026年1月1日至2026年12月31日

四、运维要求

4.1、基本要求：投标方负责招标方自动监控设备的运行维护，运行维护必须满足环保规范。

4.2、运维目标：投标方保障连续监测系统的正常运行，有效数据上传率不低于95%。

4.3、运维内容：投标方负责连续监测系统的日常巡检、常规维护、系统标定（定期校准、校验）、耗材更换、故障诊断、设备维修（仅限更换备件和易耗品）、数据监控等。

4.4、运维要求：投标方负责保证监测设备正常运行和监测数据、相关参数及时上报，并在对设备进行日常维护的基础上对应建立专人负责制，根据连续监测设备说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等作出明确规定，并制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和各类台帐（定期校准校验记录、耗材更换记录、故障处置记录等台账），投标方必须将每日平台巡检情况向相关部门汇报，每周做运行维护工作汇报，并提交书面报告，包括每个站点连续监测系统的运行状况、连续监测数据报表、巡检记录和故障报告等。同时自觉接受招标方及环保相关主管部门的监督考核和不定期的工作抽查。

4.5.1.1 日查看

投标方负责应安排专人每日通过监控终端登录连续监测服务平台远程监视辖区内设备运行情况，分析各设备是否异常，及时在平台标记设备停开机信息、故障处置信息、校准校验信息，确保在线数据正常传输，并填写远程检查记录和统计设备在线情况，筛选功能工作正常的设备，并调整工作计划，及时对异常设备进行检查、维修，对正常运行的设备进行巡检维护，并制作《连续监测设备运维平台日报》，对于数据异常情况及时填写《污染源 VOCs 连续监测数据异常报告》，并在12小时内上报平台并标记。

4.5.1.2 周巡检

投标方负责每周针对运维区域编制巡检计划，保证每个站点的每台设备每周至少巡检、保养一次。巡检时须查看各分析仪器及辅助设备的运行状态和各参数数据情况，判断运行是否正常；检查电路系统、通讯线路是否正常；检查取样探头、预处理系统是否正常等；并对设备整体进行必要的现场维护，做好《连续监测设备巡检表》。每周对连续监测设备的运行情况和故障情况等进行汇报，并提交《运维周报》。

使用氢气发生器时，至少每周检查一次氢气发生器的变色硅胶，硅胶超过2/3变色时应予以更换。

至少每周检查一次除烃装置的温度，应使其保持在350℃以上。

每周至少检查一次出峰时间与标准图谱的一致性是否符合仪器使用手册要求。

4.5.1.3 月度分析和考核

投标方负责每月汇总日报、周巡检记录、维修记录、备件库存率，并编写《运维月报》。

4.5.1.4 季度全流程校准

投标方负责每季度对运维设备进行一次全流程校准，校准结果报告上传至环境监控平台，并接受抽样检查。

4.5.1.5 半年、年度报表

投标方负责应每年或每半年提供半年、年度运维报告，并接受主管部门抽查。

4.5.1.6 二十四小时快修

投标方负责提供全天候 7×24 小时维修服务。在日查看和周巡检中发现设备故障或者接到通知的设备故障，在确认用户的服务请求后,30 分钟内响应，安排技术人员在 1 小时之内到达现场,6小时内解决故障完成维修；

招标方全额承担现场烟气污染源监控设备单台单次总体损坏大于5000.00元（含）（以原设备供应商报价为参考）配件供应的责任，不做差价承担。小于5000元时费用由投标方负责。

4.5.1.7 备件管理

投标方必须保证充足、优质的备件，保证维修、保养工作的进行，确保设备无故障运行时间。

4.5.2 日常维护巡检工作内容

投标方负责为招标方各个站点巡检，周期为每站点每周一次，投标方每周的巡检的内容主要包括站点安全检查、预处理系统的检查维护、辅助设施检查、分析仪的检查维护、数据采集传输与处理子系统的检查维护、现场标气核查（包含气瓶的安全检查）等内容。

当CEMS不能满足技术指标要求时，应及时采取纠正措施，并应缩短下一次校准、维护和核查的时间间隔。

4.5.2.1 投标方负责安全性检查维护

a)站房门、窗、外墙是否完好，有无外力损坏情况。

b)保持站房的清洁，保持设备的清洁，保证仪表房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。空调运转是否正常，是否能够正常制冷、制热，排风扇运转是否正常，如扇叶有污渍，及时清理扇叶。

c)对电源控制器、压缩空气等辅助设备要进行检查。

d)在对系统进行日常维护时，作好相关记录，并注明时间，记录一式一份。

e)检查站房的供电系统、接地线路和通讯线路是否正常。

f)检查站房的通风、照明、消防、防雷等设施是否正常。

g)定期检查站房内的各种安全设施，切实做好防盗、防火等措施，保障站房内系统及人身安全,预防各种意外情况的发生。

h)建立仪器设备运行档案，包括站名、所在地、环境条件、常用配件和消耗品、故障和维修记录等。

4.5.2.2 投标方负责预处理系统的检查维护

a)检查采样头、反吹系统、气体预处理设施等。

b)检查采样头电加热、阀箱温度和加热是否异常；

c)清理空压机气罐内的积水一次；管道反吹气检查油水过滤器滤芯是否需要更换。

d)检查内部管路气密性；

e)对监测系统的采样泵工作状态和管路畅通情况进行检查，必要时更换泵膜，清洗管路；

f)检查过滤器、阀箱、风扇及工控机的工作状态；

g)检查流量计的流量控制情况；

h)检查各管路、接头、针阀、电磁阀、分水调压阀及反吹管路工作状态。

i)检查排气口是否堵塞。

4.5.2.3 投标方负责辅助设施检查

a)检查助燃气系统运行是否异常。

b)检查燃烧气系统运行是否正常。

c)检查载气系统运行是否正常。

4.5.2.4 投标方负责分析仪的检查维护

a)检查分析仪的过滤装置是否需要维护或更换。

b)检查气相色谱仪运行是否异常。

4.5.2.5 投标方负责数据控制与采集单元的检查维护

a)检查工控机运行情况是否异常。

b)检查各参数设置是否异常。

c)检查数据显示情况，查看报表，对照历史数据，检查分析仪的工作稳定性。

d)检查数据存储及控制系统工作状态等。

e)检查 PLC 控制单元是否异常。

4.5.2.6投标方负责 数据传输单元维护

a) 检查数据采集仪运行是否正常。

b) 检查上位机与数采仪数据是否一致。

c) 检查平台与数采仪数据是否相同。

4.5.2.7 投标方负责现场标气核查

a) 提供并检查符合要求的标准气体。

b) 检查标准气体是否过期。

4.5.3 日常校验及数据准确性保障

4.5.3.1 投标方负责日常校验

a) 每周对挥发性有机连续监测系统分析单元至少进行一次零点、量程校验，校验周期不得大于7天。

b) 每季度对挥发性有机连续监测系统分析单元进行一次重复性、零点漂移和量程漂移试验。

c) 当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进行一次校准和校验。

d) 进行相关校准和校验时，在测试期间工况应保持相对稳定，作好测试记录和调整、校验、维护记录。

e）进行正确度度核查时，流速、烟温、湿度应不少于5个数据对，非甲烷总烃、氧含量应不少于9个数据对。

5.3.2投标方负责数据准确性保障

a) 运维维护人员均正确掌握有关仪器设备的原理、操作和使用。严格执行操作程序，保持机器设备正常运行。设备发生故障，及时上报环境保护主管部门，并做好记录，形成上报机制。

b) 挥发性有机连续监测系统需具有相关认证证书，必须具备全程和分析仪标定校准功能，以保证监测系统监测结果的可靠性和准确性。

c) 采用国家认可的标准气体对仪器进行标定。填写仪器零点、中间状态和满量程标定记录，仪器零点和量程漂移检查记录仪器例行检查记录，并定期上报。标准气体尽可能使用同一厂家的标气。

d) 仪器经过维修后，在正常使用和运行之前确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前对仪器进行一次比对检验和校验。

e) 严格执行运行维护的方案内容进行运维工作。

f) 保证监测站点监测数据获取率达到90%以上。

g) 明确专人管理，建立设备登记和管理档案。

h) 备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以调整和补充各种备品备件的存储数量。

4.5.3.3 运维所需备品备件保障

投标方应设立专门的备品备件库，由专人管理，备品备件库常备运维区域设备的耗材和配件。根据运维区域设备的配备情况，备品备件的采购和使用都应建立台账明细。

4.5.4投标方负责故障预防和处理方案

编制故障预防和处理方案，并满足以下要求。

4.5.4.1故障报修响应机制

对于巡检过程中发现的问题，第一时间处理；对于环境保护主管部门发现的问题，1小时内到达现场处理。

4.5.4.2故障预防机制

a) 采样须真实，严禁弄虚作假。

b) 保证电源正常供给。

c) 站房应选择远离强烈振动和强电磁干扰的地点，以防影响仪器正常使用。

d) 保持站房环境清洁，严禁在清扫过程中随意移位仪器。

e) 严禁把监测室作为休息场所，无关人员严禁入内。

f) 保持室内温度 20ºC～30ºC 之间。

g) 在进行某设备故障处理和维修工作时，需提前报备环境保护主管部门，保证正常上传其余各数据的同时，开展检查维护、维修及各仪器设备更换工作。

h) 出现故障的设备零部件，应进行全面仔细的故障查找，必要时进行设备更换。

i) 仪器故障，应在现场将故障设备的问题就地解决。

4.5.5投标方负责运行管理报告制度及档案管理

投标方按要求建立运行管理报告制度，并做好档案管理工作

4.5.5.1 技术档案的内容及要求

技术档案是进行维护管理的依据，必须建立健全制度，专人保管，及时修订，方便使用。

技术档案的内容：

- 仪器的生产厂家、型号、系统的安装单位和竣工验收记录。

- 监测仪器的校准、零点和量程漂移的例行检查维护报表及校准记录。

- 仪器设备的检修登记记录。

- 各种仪器的操作、使用、维护规范。

- 日常维护维修记录表。

- 故障反馈记录表。

- 仪器每月、每季度、每年运行情况报表。

- 自动监控设备数据远程巡检记录。

4.5.5.2技术档案基本要求

a) 建立健全的制度，做到一站一档。

b) 档案中表格必须采用统一的标准表格。

c) 记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，注明填写时间，有专业维护人员的签字。记录一式两份，一份必须放置在设备现场，以便相关部门随时监督抽查。

d) 可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的仪器设备做出正确的评价。

e) 与仪器相关的记录必须放置在现场，所有记录均应妥善保管。

f) 定期汇总监控数据日报、月报和年报。

g) 每月形成运行管理工作报告备查。

4.5.5.3技术档案的管理规定

a) 专柜存放，专人管理，定期检查清理。

b) 不得随意带出监测站房。

c) 使用时应珍惜爱护，不得抽页、涂写，有破损时应立即修补。

d) 维护报表、定期测试记录、质量分析报表和其他原始记录等，均应按季分月整理成册，集中存放，专人保管（或输入计算机保存），保存期限不少于三年。

4.5.6技术档案安全/保密制度

4.5.6.1投标方需遵守的安全规定：

a) 联网设备必须采取必要的安全措施，以保障监测站点的设备安全及所承载业务的信息安全。

b) 维护人员应严格遵循相关的安全防火规定。

c) 当站房的交流供电系统停止工作时，维护人员应立即向相关主管部门报告。

d) 雷雨季节应加强对监测站房内部安全设备、地线及防护电路的检修。

e) 非电气人员不准安装电气设备和线路，不准带电工作。

4.5.6.2保密规定：

投标方未经批准不得将有关监测站点资料抄录、复制和擅自带出监测站房，并不得对外泄密。

5、其它

5.1因标的物为投标方运维，在环保局等单位检查过程中，所提整改均由投标方负责。合同到期投标方需返还标的物操作说明书、系统密码、机柜钥匙等标的物附件。

5.2非正常使用条件下造成的标的物损坏的费用负责：由于非正常使用条件下造成的标的物损坏的：自然灾害造成的损坏、失窃被盗造成的损失由招标方承担；由于投标方运维不当造成的标的物损坏由投标方承担。

5.3车辆要求：所有的进厂运输车辆须满足中国重汽《关于对进入厂区物流车辆实施统一品牌管理的通知》相关要求。货车要求为重汽品牌，排放标准国V及以上。非道路移动机械（叉车及装载机）：国Ⅲ排放标准。

5.4人员管理要求：投标人运维、化验分析人员应通过培训取得相应资格证书，人员配置组织架构设置满足作业需求，人均不超过8点位、20个点位配一台车辆、10台设备最少一个备机。投标人运营组织架构的设置须以招标人的业务设定为基础，与招标人系统的业务框架和运营流程保持一致。投标人必须建立合理的薪酬体系及员工激励机制，控制人员流失率，避免对招标人的生产运营造成不良影响。各级人员应具备“一岗多能”，在组织机构设置和人员配备上投标人应充分体现这一要求。在某些特殊岗位投标人人员必须达到相关岗位要求并且具备相关的操作资格证。

5.6人员管理：投标人专职岗位人员如发生变更，需要在变更前2个工作日内向招标部门备案并获得招标人同意后方可进行人员的变更。投标人根据招标人业务定期组织人员培训，保存培训记录，培训费用由投标人自行承担。培训类型包括操作技能及标准化作业培训、安全和消防培训、新业务流程培训等。

5.7投标方严格执行招标方各项规章制度，对投标方违反招标方规章制度行为，参照招标方管理考核办法执行。

5.8 安全要求：

5.8.1 运行维护人员应参加安全培训。

5.8.2 运行维护人员应掌握防火防爆常识，并熟练使用消防器材。

六、考核

6.1基础管理项目检查考核办法

①如果违反以上有关制度条例，中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司将对相关管理方进行500-5000元考核，情节严重者，加倍考核。

②如因在线设备运维单位原因造成设备无故停运、监测数据有重大失误，以及在接受有关部门监督管理时被发现弄虚作假的，未能保证数据的真实性、有效性的，造成的环保局的行政处罚，由在线设备运维单位承担全部责任。

6.2指标管理

| 序号 | 绩效指标名称 | 指标 | 指标测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异常问题重复发生率 | ≥95% | 考核期内不合格事件关闭项数/考核期内发现不合格事件总项数*100% |
| 2 | 每月在线监测故障导致生产停机次数 | ≤2 | 因维护不利导致生产调产、缓产及停线次数 |

以上2项指标未完成者，招标方有权解除与相关方的合同。